Додаток

до рішення міської ради

____________ 2023 року  №___________

ПЕРЕЛІК

основних засобів, які підлягають списанню з балансового обліку комунального некомерційного підприємства Вараської міської ради «Вараська багатопрофільна лікарня»

4320-ПЕ-28-23

| № з/п | Найменування | Рік ви-пус-ку | Інвентар-ний номер | Заводський номер | Первісна вартість (переоці-нена) вартість (грн.) | Сума нарахо-ваного зносу (грн.) | Балансо-ва (залиш-кова) вартість (грн). | Причина списання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автомобіль Тайота «Хай-ейс», реєстраційний номер-ВК0598АХ (марка–TOYOTA, модель- HI ACE, тип- легк. спеціалізований меддоп., об’єм двигуна-2446, колір- білий, дата реєстрації 12.03.2013 за ДЗ «СМСЧ-3 МОЗ України) | 1997 | 10502744 | JT141LHA400008403 | 738 285, 00 | 738 285,00 | 0,00 | Перебуває у неробочому стані. Вузли автомобіля вийшли з ладу. Ремонт та його використання недоцільні. |
| 2. | Апарат штучної вентиляції легень VFS-410 | 2020 | 10403465 | MV10KB0610UKR10KB0610VL9J0050 | 120625,32 | 56291,76 | 64333,56 | Несправність датчика кисню та внутрішньої батареї живлення. Зношеність механізму вибору об’єму повітря та вивід на табло. Програмне забезпечення не підтримує можливості тестування показників датчика. Відсутність запасних частин. |
| 3. | Томограф «Самотан CRX» | 1991 | 10402065 | 5027/5; 011055; 04397 | 75119,00 | 75119,00 | 0,00 | Несправна система аварійної зупинки, розрушилися механічні вимикачі. В GENTRY розірваний ремінь двигуна обертання, спрацьовані його силові щітки, у генераторі несправний процесор обробки зображень. |
| 4. | Флюорограф з цифровою обробкою зображення «Індіаріс-01» | 2001 | 10403568 | 2004 | 886671, 00 | 221667, 75 | 665003, 25 | Відпрацювання ресурсу виконуючих реле, вихід з ладу електронних компонентів, втрата емісії рентгенівської трубки. Вихід з ладу камер цифрового блоку та цифрового блоку обробки зображення. |
| 5. | Трубка для комп’ютерного томографа | 2006 | 10402917 | - | 150020, 00 | 150020,00 | 0,00 | Втратила емісійну здатність через спрацювання аноду, тому стабільні рентгензображення виконати практично неможливо. |

Міський голова 														        Олександр МЕНЗУЛ